附件：设备要求和参数如下

（一）24小时动态血压监测仪

- 硬件参数

- 测量原理：震荡示波法

- 尺寸：128*69*36mm

- 血压测量范围：0-290 mmHg、精准度±3 mmHg

- 脉率测量范围：40-240bpm

- 测量间隔：每小时可进行1、2、4、5、6、10、12、15、20、30次测量

- 数据传输：USB2.0、蓝牙4.0

- 电源：两节5号AA碱性电池，可使用5号充电电池

- 体位运动信息监测：内置三维加速传感器，同步记录患者站位、卧位、静止、运动等体位和运动状态信息

- 24小时动态血压监护功能支持自动和手动启动测量，最多可记录350条动态血压测量数据

- *2.4寸TFT高清彩色液晶屏显示，可视性强,屏幕可显示列表、趋势图、大字体等数据回顾界面；低电量提示、错误信息提示、时间显示；

- 具有超压保护功能

- *提供mmHg和kPa两种血压计量单位。

- *具有成人、小儿、新生儿三种测量模式。

- 软件参数

1、具有数据表、勺状趋势图、填充式趋势图、血压柱状图、频率柱状图、PR/MAP/PP柱状图、饼图，拟合曲线等功能。

2、具有血压负荷值、昼夜血压变化节律、标准差、血压变异系数、晨峰血压、动脉硬化指数。

3、病例对比，可同屏现实同一患者不同时期的趋势图对比。

4、能够编辑每条血压数据，并为数据添加注解。

5、可按医院报告结论规范定制自动结论，可按医院报告规范自定义报告格式。

6、*可检测3个月以上儿童血压，软件可根据儿童状况年龄具体到月，然后一键设置儿童标准血压值。

7、软件具有电池电压趋势图功能；

8、软件具有记录盒数据上传完成后，自动同步时间功能，

9、*软件具有手动编辑时间功能。

9、软件提供标准化数据接口（XML、HL7、GDT），可与医院HIS、PACS、EMR、高血压管理系统、心电网络系统等进行对接。

10、能够通过采集工作站将原始数据上传至服务器，通过分析诊断工作站将原始数据下载后进行分析、出具报告，并将报告回传服务器

11、*可将原始数据远程传输至三甲级心脏病专科医院进行分析诊断及远程会诊

12、具有分院医生工作站向总院医生工作站转诊功能

13、具有通过云服务器向第三方机构，符合国家标准中心医院开展的远程会诊功能

- 智能熏蒸仪

- （单头局部中药熏蒸汽浴治疗机）

- 一、技术参数

- 定时时间：1-99min任意可调，连续工作时间≥8h

- 温度显示范围：0℃-150℃，显示精度±1℃

- 压力调节范围：10-40KPa 之间

- 输入功率：≥1800VA

- 熏蒸锅容积：8L

- 正常工作加药量V：2.5L≤V≤5L

- 二、性能描述

- 两种工作模式可任意设定（即常规模式、强弱模式）。

- 采用广视角液晶屏显示仪器的工作参数，并具有实时状态提示功能。如“液体缺少，请加液体、”“正在预热”、“正在治疗”、“压力超高，正在减压”等。

- 熏蒸容器具有六重安全防护装置，如达到压力自动泄压、限压阀失效后安全阀自动泄气等多重安全保护装置。

- 具有超温、超压、缺水保护并具有声响提示，多重保护措施，使仪器工作过程更加安全。

- 熏蒸容器内设置具有过滤功能的蒸汽输出装置，防止药渣进入，堵塞蒸汽管道；蒸汽输出装置可拆卸，方便清洗药垢。

- 配备冷凝水收集系统，保证喷出的蒸汽中没有凝聚的水珠，从而避免烫伤患者。

- 翻盖0～90°范围内任意悬停。

- 喷头配有嵌入式吸水海绵隔离罩，吸附多余水珠，使病人和喷嘴之间保持安全距离，防止烫伤。

- 配置自动、手动两种排废液方式，互不干扰，方便医护人员使用。

- 熏蒸容器采用外置式一体成型加热器，有效防止药液对加热装置的腐蚀，延长使用寿命。

- 仪器采用大功率加热盘，能快速的将药液提升到沸点。缩短病人的守候时间，大大的提高了临床的工作效率。

- 多角度治疗：三维万向旋转臂杆，360°旋转喷头，针对于某个部位的熏蒸灵活性大，无需患者脱衣治疗，只需露出熏蒸部位熏蒸治疗，方便灵活。

- 具有浓度检测功能，通过数值大小指示运行时药物的浓度，清晰直观。

- 仪器整体体积小，移动方便灵活。适用于医疗机构临床各专科病症，特别适合于局部治疗和术后患者的康复治疗，给患者提供了便捷的治疗。

- 提供快速便捷的售后服务响应。

（三）电脑中频治疗仪技术参数

- 一、主要参数：

- 中频载波频率： 2－8KHz

- 低频调制频率：1/6－150Hz

- 调制波形：方波、尖峰波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波等

- 调制幅度：100％、90％、60％、33％

- 调制方式：连续调制、断续调制、

间歇调制、变频调制

- 输出电流调节方式：按键递增、递减

- 输出电流：0-85mA（r.m.s）±5%

- 输出电流稳定度：≤5％

- 输出通道：双通道

- 工作电压：交流220V土22V

50Hz土1Hz

- 使用环境：温度 5℃—40℃，

相对湿度不超过80％

- 输入功率：≤55VA

- 安全分类：I类 BF型

- 熔断器：F1.5AL250V、Φ5×20（两个）

- 运输和储存环境：贮运温度 —40℃—50℃  相对湿度≤93％

- 可用负载阻抗范围：500Ω±10%

- 二、功能技术参数（透热部分）

1.工作电压：交流220V土22V  50Hz土1Hz

2.电极板温度范围：≤45℃

三、电脑中频透热治疗仪配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 包装箱 | 1个 |
| 2 | 主机 | 1台 |
| 3 | 电源线 | 1根 |
| 4 | 电极导线 | 4根 |
| 5 | 电极板 | 4对 |
| 6 | 布套 | 4对 |
| 7 | 绑带 | 4条 |
| 8 | 说明书 | 1本 |
| 9 | 合格证 | 1张 |
| 10 | 保修卡 | 1张 |